## Uređaji za protetiku
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 4. Uređaji za protetiku
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
TROŠKOVNIK
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom)
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Uređaj za intraoralno 3D skeniranje | kom | 1
Korištenje putem prijenosnog ili PC računala
Dvije tipke za upravljanje na samom uređaju koje omogućavaju upravljanje i rad bez potrebe za radnjama na računalu (mod zračnog miša airmouse)
Skeniranje: inlay, onlay, faseta, krunice i mostovi, potpuni luk, tkvo, model,otisak
bez potrebe za korištenjem spreja i/ili kontrastnog pudera
otvoreni sustav s mogućnošću izvoza skeniranih podataka minimsalno u STL i PLY formatima
Skeniranje u boji
Dvije vrste nastavaka za skeniranje: Standardni i uski model
Aktivno grijanje nastavka za skeniranje (skeniranje bez zamagljivanja)
minimalno 2 veličine dostupnih autoklavabilnih intraoralnih nastavaka za skeniranje
Tehnologija skeniranja : Triangulacija projektirane površine
Izvor svjetla: Laser crvene,zelene i plave boje
Ne teži od 230 grama
Dimenzije skanera s nastavkom ne veće od 41x45x249 mm
Kabel za spajanje na računalo: USB tip C za skener i USB tip A za računalo. Prijenos podataka putem USB 3.0 standarda
Isporukom obuhvatiti i prijenosno računalo minimalnih performansi i7 7.generacije, 32GB memorije, 512 Gb HDD, Grafička kartica NVIDIA GTX 1070 4 GB, Full HD ekran, USB 3 port
Napajanje uređaja 5V DC, maksimalna potrošnja 7.5 W
Isporukom obuhvatiti softver za skeniranje i dizajn s minimalno jednom licencom za korisnika
2. | Uređaj za automatsko miješanje masama | kom | 1
kompatibilan s 3M VPS i polieterskm otisnim masama
3 | Uređaj za izradu udlaga | kom | 1
Uređaj za termooblikovanje folija i granula sa skenerom za identifikaciju materijala
Potpuno automatiziran radni postupak
Radi s folijama promjera 120mm
Maksimalni radni tlak ne manji od 6 bar, podesiv od 2 bara na više
Zaslon koji pokazuje postavke programa
Zaslon koji pokazuje postavke programa
Moguća dogradnja lonca za tlačnu polimerizaciju, preše za kivete ili lonca za akrilne materijale
Moguća dogradnja lonca za tlačnu polimerizaciju, preše za kivete ili lonca za akrilne materijale
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO s PDV-om