## Laserski uređaj
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 6. Laserski uređaj
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
TROŠKOVNIK
| UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom) | [5 empty] | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom) | [5 empty] | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom) | [5 empty] | 0
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | Zubni laser za meka i tvrda tkiva | kom | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Moguća područja primjene: stomatologija, kirurgija, tretman hrkanja, u estetici i dermatologiji
Dvostruki laserski valni sustav: Neodimij: YAG (Nd: YAG) i Erbium: YAG (Er: YAG)
Nd: YAG laserska valna duljina 1064 nm, maksimalna zajamčena izlazna snaga između 12W i 15W
Er: YAG laserska valna duljina 2940 nm, maksimalna zajamčena snaga između 15 W i20W
Laserska zraka za ciljanje u zelenoj boji
Najmanje osam (8) načina rada u stomatološkoj primjeni s najmanje 8 različitih pulsnih duljina
Postavke za uporabu Er: YAG u endodonciji s laserko potpomognutom irigacijom tj.Laserski aktivirano fotoakustično strujanje
Integrirani spremnik vode za sprej - nije potreban vanjski priključak vode
Integrirani kompresor za zrak pod tlakom - nije potreban vanjski kompresor
Topla voda na instrumentima s mogućnošću podešavanja temperature
Instrumenti izrađeni od titana koji se mogu sterilizirati
Sustav se mora isporučiti s najmanje 1 x Er: YAG držača (1 kontaktni), kao i 1 x Nd:YAG držač
Sustav se isporučuje s najmanje jednim setom fibertipsa- laserskih vrhova (8 kom)
Sustav se isporučuje s najmanje 3 para zaštitnih naočala
Zaslon osjetljiv na dodir s ikonama za lak odabir ili modifikaciju: vrste laserskog izvora,držača, laserske energije, protoka zraka / vode, veličine ciljne točke, frekvencija ili vrijeme trajanja pulsa, načina rada
Postavke za minimalno 80 raznih aplikacija. Prilikom odabira aplikacije laser sam ponudi optimalne parametre za rad
Laser mora biti opremljen tipkom za hitne slučajeve za gašenje sustava u slučaju opasnosti
Nemogućnost emitiranja NdYag laserske zrake ako je vlakno nepravilno umetnuto ili spojeno na uređaj
Automatsko blokiranje lasera ako upravljački sustav otkrije pogrešku koju nije moguće ukloniti
Najmanje dva ugrađena mjerača energije (energometra) koja nadziru emitiranu energiju lasera. Laserski sustav se isključuje ako vrijednosti energije odstupaju, razlikuju se od dopuštenih
Ugrađeni računalni procesor za samodijagnostiku i automatsko kalibriranje sustava
Vodič za rješavanje problema za otkrivanje pogrešaka
UKUPNO bez PDV-a | [8 empty] | 0
PDV | [8 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [8 empty] | 0