## KIRURGIJA
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 7. Uređaji za KIRURGIJU
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
TROŠKOVNIK
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom)
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Godišnja okvirna količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1. | Piezoelektrični uređaj za oralnu kirurgiju s automatskim prepoznavanjem instrumenta. Ima LED svjetlo. Kontrola pomoću bežične pedale. Hlađenje ne manje od 50 ml/min. Dolazi sa minimalno 3 kita instrumenata: kost, sinus, ekstrakcija. Mogućnost pokretanja piezoelektričnog uređaja i fiziodispenzera sa jednom pedalom. | kom | 1
2. | Elektrokauter sa nožnom pedalom, drškom te minimalno 4 elektrode. Drška i elektrode sterilizirajuće. Minimalna snaga aparata 50W. Automatsko upravljanje ( sigurnosni mehanizam koji se uključuje kod dodira sa metalom ). | kom | 2
3 | Kirurški fiziodispenzer sa pumpom za ispiranje (min izlaz pumpe 90ml/min) i mogućnost regulacije: brzine; smjera rotacije; raspon okretnog momenta i brzine; odabir volumena protoka sredstva za hlađenje ( 4 stupnja ). Mikromotor sa kabelom (200-40.000 okr/min; 80 Ncm). Kontrola pomoću bežične pedale. Integrirani uređaj za mjerenje ISQ vrijednosti implantata sa 4 kompleta ISQ nastavka. Dolazi sa redukcijskim kirurškim kolječnikom 20:1 i ravnim nasadnikim 1:1 (oba rastavljiva i sterilizirajuća), te pripadajućim mobilnim stalkom. | kom | 1
4 | Mikropila ekspert set za glatku pripremu koštanih blokova i pristupnih prozora, atraumatska s podesivim zaštitnikom mekog tkiva i izravnim navodnjavanjem pile – (ručni zakrivljeni dio, dlijeto ravno ( D4.0 + D6.0), dlijeto zakrivljeno (D4.0 + D6.0), dijamantni diskovi (4 kom), bušilice za mikropilu (2 kom), zaštitnik za ručne dijelove, zaštitnik 75 za kontrakutni ručni dio, ravni ručni dio, kontrakutni ručni dio WS- 75) | set | 1
5 | Ultrazvučna kada kapaciteta 6 litara. Ultrazvučna frekvencija min.37 kHZ, ultrazvučna snaga RMS min.150W te snaga grijanja min.400W. | kom | 1
UKUPNO bez PDV-a | [6 empty] | 0
PDV | [6 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [6 empty] | 0